高壓滅菌器 簡易操作流程及注意事項

2016.05.25

| 1. 壓力/ 溫度表 | 6. 電源開關 |
| --- | --- |
| 2. 定時器 | 7. 排水閥 |
| 3. 消毒/ 乾燥開關 | 8. 門橫柱 |
| 4. (綠色)消毒指示燈 | 9. 安全閥 |
| (紅色)無水指示燈 | 10. 排氣閥 |
| (黃色)乾燥指示燈 | 11. 門蓋(壓力蓋) |
| 5. 啟動開關 | 12. 門蓋把手 |

- 登記滅菌使用紀錄表

- 添加自來水2公升 (若發現前一使用者未排水，請通知翠勻)

  - 水量維持在接觸底盤 (約2升)。(若消毒中途無水時，『會自動連續警報至人員關閉電源開關為止，並停止加熱，而且無水燈(紅色)會亮起)。

  - 不建議使用去離子水，以免感知器無法偵測水位。

  - 滅菌內容物為『LB』時，請使用後除排水外，『務必清洗內槽並排水』。

  - 兩次滅菌間，應至少間隔『15分鐘』以上，才能發揮『完全消毒』功能。

- 放置滅菌物品

  - 使用過的LB plate 限用“滅菌鍋B”滅菌且必須先裝入滅菌袋，再使用不鏽鋼桶盛裝，以免漏出汙染箱體並造成堵塞

  - 應以重量對稱放置不銹鋼籃中，並避免傾覆。

  - 容器限裝八分滿以利膨脹空間。瓶蓋應鬆蓋以鋁箔覆蓋，以利蒸氣之溢出。

  - 不銹鋼籃及滅菌物不得碰觸滅菌槽內之溫度感應器及換氣孔。

- 旋緊外蓋、確認關緊排氣閥、排水閥

  - 外蓋旋至底後，再轉四分之一圈即可。

  - 確認排氣閥關閉。排水閥請順時針轉緊確認關緊，以免壓力上升後將水排出導致乾燒。

- 開啟電源開關

- 設定及確認滅菌時間

  - 本機無法設定溫度，只能設定時間 (當壓力到達1.2 KG/cm2 時，定時器啟動指示燈會亮起才開始計時，定時器指針在計時中不會回歸零點)。

  - 一般溶液、容器及培養基建議121℃，30分鐘。

  - 大容量液體 (> 1 L/瓶) 建議延長滅菌時間，以便溶液中心點可到達滅菌溫度，使滅菌完全。

- 按start

  - 開始加熱滅菌，壓力上升至1.2 KG/cm2約需15分鐘。

  - 壓力達1.2 kg/cm2時，溫度  121℃。

- 滅菌完畢 (從按 start 起，約45分鐘)

  - 消毒完成時，警報響約30秒並自動切斷電源。

  - 此時溫度壓力仍高不能打開外蓋。

- 排水 (從按start 起，約100分鐘，視滅菌物是否滿載及當日氣溫而異)

  - 建議排水時的壓力值：0.2 kg/ cm2，太高會使內部液體突沸，太低壓力過小無法排水。

  - 逆時針旋轉排水閥約20°~45° 左右，使箱體內的水完全排出，此時壓力錶會慢慢下降，水排出後壓力為0 kg/ cm2。

* 避免培養基在滅菌時溢出，冷卻時會堵住排水孔。

* 避免箱體內的水重覆使用，導致內壁生成水垢或水變黑、變黃。

- 打開外蓋

  - 確認壓力為0 kg/ cm2，才可打開外蓋。

  - 外蓋要完全打開，才可拿出內容物。

  - 不銹鋼籃(桶)用完必須歸回原位 (11F 共同儀器室)。

- 填寫滅菌使用紀錄表：註明結束時間

附記：

- 應時時留意滅菌之進度。

- 本儀器為『高溫高壓』，應注意安全，避免爆裂產生。

- 使用前應登記，使用後應回復其整齊及清潔。以利下位使用者之使用。

- 儀器使用需靠大家的平時維護，延長儀器之壽命。謝謝合作！

高壓滅菌器 A

限生物化學暨細胞分子生物學科成員且經教育訓練者使用

聯絡人：羅翠勻 (分機 3154)

高壓滅菌器 B

限生物化學暨細胞分子生物學科成員且經教育訓練者使用

感染性廢棄物、LB、LB agar plate、以及所有“養菌”後的滅菌…等，限用這台滅菌器。

聯絡人：羅翠勻 (分機 3154)